CAPA登记汇总表

质量保证部（QA）

2026年 01 月 01 日－ 2026 年 06 月 15 日

CAPA登记汇总表

| CAPA编号 | 启动日期 | 事件部门 | 涉及产品 | 来源编号 | CAPA简述 | CAPA效果评估 | 关闭日期 | QA质量员/日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPA-OS2503001 | 2025.03.05 | QC | 氟苯尼考预混剂 | OOS250301 | 1、针对需要配制稀释剂溶解样品的有关物质项目（LN兽药有关物质、LN EP含量及有关物质、芬苯达唑有关物质、氟苯尼考原料药有关物质），排查目前Empower3工作站中数据是否存在溶剂峰异常增大情况。 2、根据排查情况修订文件，在文件中增加“流动相与稀释剂配制方法一致时，应使用同一批次溶液”，文件批准后对相关人员进行培训。 3、文件生效前对QC涉及HPLC检验的组别，培训“流动相与稀释剂配制方法一致时，应使用同一批次溶液”。 | 有效 | 2026.03.11 | 杨小芹2026.03.11 |
| CAPA-PC2504002 | 2025.04.09 | QC | — | PC-2504001 | - 更换高效液相色谱仪QC-1-2-008单向阀。 - 对高效液相色谱仪QC-1-2-008重新进行仪器校验。 3、修订《QC检测仪器使用及维护保养管理程序》（SMP-QC-025/18）中APP2-SMP-QC-025/18将高效液相色谱仪的单向阀维护“每年更换一次单向阀”变更为“11个月更换一次单向阀”文件生效前对相关人员进行培训。 | 有效 | 2026.04.02 | 杨小芹2026.04.02 |
| CAPA-SI2504011 | 2025.04.21 | QA | — | SI-2502 | - 起草霉酚酸用回收乙酸丁酯复验期确认方案，并按照方案进行确认。 - 起草洛伐他汀用回收甲苯、回收丙酮复验期确认方案，并按照方案进行确认。 - 起草美伐他汀用回收甲苯、回收丙酮复验期确认方案，并按照方案进行确认。 - 起草多拉菌素用回收甲醇复验期确认方案，并按照方案进行确认。 - 以上确认工作完成后按照确认结果修订《成品、物料有效期/复验期规定管理程序》（SMP-QA-024）。 | 进行中 | 进行中 | 进行中 |
| CAPA-PC2505001 | 2025.05.09 | QC | 洛伐他汀 | PC-2505001 | - 清洁QC中控其他仪器（QC-1-12-040、QC-1-2-042、QC-1-2-008、QC-1-2-009），清洁后应确认仪器状态达到使用要求。 - 修订《QC检测仪器使用及维护保养管理程序》（SMP-QC-025/18）中APP2-SMP-QC-025/18中增加“每年更换进样针前，使用吸耳球对进样针上部传感器清灰一次”文件生效前对相关人员进行培训。 | 有效 | 2026.06.11 | 杨小芹2026.06.11 |
| CAPA-PC2505002 | 2025.05.18 | QC | 洛伐他汀LV-A-2504001-2 | PC-2505002 | - 对此序列中的所有批次：LV-A-2503015-1、LV-A-2503015-2、LV-A-2504001-1、LV-A-2504001-2、LV-A-2504002-1、LV-A-2504002-2进行原样复测。 - 修订《检验管理程序》SMP-QC-012/18，在文件中规定，流动相单独使用HPLC级的乙腈时直接用原试剂瓶超声后使用，抽滤装置的滤芯应至少每年更换一次。 3、《检验管理程序》SMP-QC-012/19文件批准后对QC全员进行培训，并在文件生后对现有滤芯全部换新。 | 有效 | 2026.06.17 | 杨小芹2026.06.17 |
| CAPA-PC2506001 | 2025.06.15 | QC | — | PC-2506002 | - 重新编辑序列复测Blank。 - 将现场键盘支架更换为升降键盘支架，确保键盘与操作区域处在不同平面。 3、在键盘支架更换前，对QC相关人员进行培训，操作需定制升降支架的时，禁止将文件或记录放置在键盘操作区域，并粘贴“操作电脑时键盘操作区域禁止放置任何文件及记录”的标识。 | 有效 | 2026.01.22 | 杨小芹2026.01.22 |
| CAPA-EI2507007 | 2025.07.03 | 102二车间 | — | — | - 执行变更管理程序，重新设计2%氟苯尼考预混剂混合机电子报表，使报表内容可以直观的反映工艺要求参数。 - 对2%氟苯尼考预混剂上料混合系统重新进行计算机化系统确认。 | 有效 | 2026.03.09 | 杨小芹2026.03.09 |
| CAPA-PC2507013 | 2025.07.07 | QC | 5%芬苯达唑粉 | PC-2507001 | - 对QC相关人员进行培训，培训内容为“管理人员需评估验证项目难易程度后，依据人员资质分配验证工作：准确度、专属性、检测限、定量限验证内容，需分配给该项目工作时间≥1.5年的人员。精密度（重复性/中间精密度）、线性、范围、耐用性、溶液稳定性验证内容，需分配给通过岗位考核人员。” - 修订《分析方法验证与确认管理程序》（SMP-QC-033/04）增加验证方案培训后，培训师需评估项目难易程度，匹配具有相应资质的人员接受合适难度的项目，并将分配情况记录在验证记录中。文件生效前对QC相关人员进行培训。 | 进行中 | 进行中 | 进行中 |
| CAPA-EI2509002 | 2025.09.09 | QC | — | — | - 对DR-2507003摇瓶种子液批次后续工序中间体及成品检测结果进行确认。 - 排查自2025.07.05《培养液杂菌实验标准操作规程》（SOP-QC-502/06）文件生效以来所有产品的镜检检测图片，确认是否有其他样品存在因染色液涂不均用导致出现照片内容不清晰的异常情况，如有，需对该批次的后续中间体及成品检测结果进行确认是否正常，如不正常，则启动偏差调查。 - 对显微镜涂片操作的相关人员进行培训，并开展实操考核。 - 给显微镜配备的专用拍照设施未购买来之前，在现场固定1台手机用于显微检测结果的拍照，避免底色、图像清晰度存在差异的情况。 - 给显微镜配备专用的拍照设施用于显微检测结果的记录。 | 有效 | 2026.02.04 | 杨小芹2026.02.04 |
| CAPA-EL2510002 | 2025.10.22 | QC | - — | AI-2510002 | - 修订《美伐他汀（康百汀）MV成品检验标准操作规程（BT）》（SOP-QC-(MV)-004/10），增加6.2.7.9规定每次检测完MV BT相关物质后，需要清洗针座，操作方法为：拆下针座，用纯化水超声十分钟，再用乙腈超声10分钟；更换乙腈再超声5分钟，然后在维护保养项目中按MV BT相关物质第一梯度方法进空白，空白中康百汀酯峰面积残留应不超过序列最后一针系统适应性中康百汀酯峰面积的0.2%（峰面积约400）。 - 《美伐他汀（康百汀）MV成品检验标准操作规程（BT）》（SOP-QC-(MV)-004/11）文件批准后对QC相关人员进行培训。 | 有效 | 2026.04.29 | 杨小芹2026.04.29 |
| CAPA-EI2511004 | 2025.11.11 | QC | - — | — | - 起草洛伐他汀EP标准对照溶液（C）的溶液稳定性补充验证方案，对对照溶液（C）的溶液稳定性做补充验证。 - 验证结束后，若溶液稳定性时间与文件规定不一致，则需要修订文件，若一致，不修订文件。（文件规定：对照溶液（C）在2-8℃储存744h（31天）内稳定。文件为《洛伐他汀（LV）成品检验标准操作规程（EP）》（SOP-QC(LV）-009/11）。 | 有效 | 2026.02.27 | 杨小芹2026.02.27 |
| CAPA-EI2511005 | 2025.11.11 | 201一车间 | - — | — | - 修订《美伐他汀提炼二次精制岗位标准操作规程》（SOP-XT1(MV)-407/07）,将“二次精品湿粉生产结束后14小时内进入烘干工序”变更为“二次精品湿粉产生后，转移至干燥间进行投料或暂存，需在二次精制离心结束后14小时内全部投入双锥干燥器，投料时需记录每台双锥干燥器的进料重量”。 - 修订《洛伐他汀提炼二次精制岗位标准操作规程》（SOP-XT1(LV)-406/10）内容如下： - 将“卸料时，将离心机内的二次精品湿粉卸至聚乙烯袋中，每卸料完一袋需将聚乙烯袋折扣”变更“卸料时，将离心机内的二次精品湿粉卸至聚乙烯袋中，每卸完一袋需拧紧折口并称重”。 - “二次精品湿粉生产结束后6小时内进入烘干工序”变更为“二次精品湿粉生产结束后，转移至干燥间进行投料或暂存，需在二次精制离心结束后6小时内全部投入双锥干燥器，投料时需要记录每台双锥干燥器的进料重量”。 - 修订《美伐他汀工艺规程》（KP-XT1-MV-001/09）及《洛伐他汀工艺规程》（KP-XT1-LV-001/15）增加二次精品烘干操作每台双锥干燥器进料量的记录 - 以上文件修订结束后对相关人员进行培训。 | 有效 | 2026.01.15 | 杨小芹2026.01.15 |
| CAPA-PC2511006 | 2025.11.18 | QC | - — | PC-2511001 | - 1、排查公司其他UPS电源逆变器状况及电池电阻数值，若逆变器、电池电阻数值异常应进行维修或更换。 - 2、采购新的UPS电源。 - 3、修订《QC检测仪器维护保养一览表》（APP2-SMP-QC-025/18），规定每三个月对UPS电源逆变器进行检查，查看逆变器状态指示灯、显示屏告警信息，核对输出电压是否在额定范围；文件批准后对相关人员进行培训。 - 4、排查公司其他使用UPS电源的部门，对于UPS电源标准操作规程文件中是否规定UPS电源逆变器检查、维保相关内容。 - 5、根据4中排查结果，若公司其他部门UPS电源标准操作规程文件中没有规定UPS电源逆变器检查维保相关内容则相关部门需修订该文件。文件批准后对相关人员进行培训。 | 进行中 | 进行中 | 进行中 |
| CAPA-PC2512001 | 2025.12.09 | QC | - — | PC-2512001 | - 禁止使用MC（K15）含量空白、MC（K15）含量仪器方法，在方法名称处标记禁止使用。 - 新建MC（K15）含量空白、MC（K15）含量仪器方法，DATABASE设置为MC。 - 修订《霉酚酸（MC）成品检验标准操作规程（FIS）（K15）》（SOP-QC(MC）-019/04）增加此项目仪器方法中DATABASE参数设置的要求，修订《电位滴定仪（888）标准操作规程》（SOP-QC-416/04）增加对其他仪器方法新建时应设置DATABASE参数的要求，文件批准后对相关人员进行培训。 - 4、《霉酚酸（MC）成品检验标准操作规程（FIS）（K15）》（SOP-QC(MC）-019/05）生效前，对相关人员（理化组组长、主管及以上人员、QA和IT相关人员）培训关于方法新建时，应按照对应的检验SOP参数设置，并注意选取DATABASE参数，选择对应的数据库。 | 进行中 | 进行中 | 进行中 |
| CAPA-PC2512002 | 2025.12.17 | 201二车间 | - 霉酚酸USMC-M-2511019 - USMC-M-2511020 - USMC-M-2511021 | PC-2512002 | - 1、升版《霉酚酸（MC）精制岗位标准操作规程》[SOP-FT3(MC)-403/09]，在文件中规定二次结晶时，根据《提炼生产指令（霉酚酸二次精制至成品包装工序）》（QR10-SMP-PM-022）准备所要投料的一次结晶湿粉等相关操作。 - 2、升版《霉酚酸提炼工艺规程》[KP-FT3-MC-001/15]，增加二次结晶投料时一次结晶湿粉的投料范围，并在相关的批记录中增加两行等。 - 3、升版《霉酚酸生产指令管理程序》（SMP-PM-022/09）文件，调整霉酚酸生产过程中的批号编制及增加“提炼生产指令（霉酚酸二次精制至成品包装工序）”等。 | 有效 | 2026.02.01 | 杨小芹2026.02.01 |
| CAPA-CC2512003 | 2025.12.23 | 201二车间 | - 霉酚酸 | CC-MC2512001 | - 下一次发货时，在该客户的订单基础上额外包装1.45kg×1桶，用于补齐客户在此次事件中损失的产品量。 - 将USMC-H2508001批量信息由1569.75kg纠正为1568.30kg，同步纠正COA、入库量、出库量、产品放行审核单和销售记录等资料中的数量信息。 - 对目前库存的所有的桶装霉酚酸进行复称，确认是否存在重量与包装规格不符的情况。 - 对霉酚酸方锥混合间中电子秤和转运小车的使用位置进行定置，确保操作过程中电子秤和转运小车之间有足够的空间不会发生影响称量操作的情况。 - 对定置区域（称量区、转运小车暂停区）加贴标识，同时对霉酚酸烘包岗位全员进行培训。 - 培训内容： - 方锥混合间和离心间中电子秤的定置区域只用于物料的称量，禁止放置任何物品，称量后的物料及时转移至定置区域外。 - 称量后的物料需转运小车转运的，转运小车只能停在暂停区域，与称量区域留有足够的空间，不能影响称量操作。 | 有效 | 2026.01.28 | 杨小芹2026.01.28 |
| CAPA-EL2601001 | 2026.01.05 | QC | 盐酸林可霉素 | AI-2601001 | - 1、暂停在QC-1-2-067上检测LN各标准中的残留溶剂项目。 - 2、变更LN成品检验文件（涉及残留溶剂项目的）中残留溶剂项下GC循环时间，由7.0min变更为10.0min，文件批准后对相关人员进行培训。文件生效后恢复QC-1-2-067上检测LN各标准残留溶剂项目。 | 有效 | 2026.03.17 | 杨小芹2026.03.17 |
| CAPA-SI2601002 | 2026.01.05 | 生产管理部 | — | SI-2504 | - 对生产管理部仓库全员进行《虫害控制管理程序》(SMP-HR-006/09)进行培训。 - 对生产管理部仓库全员进行《数据完整性相关文件或法规》培训。 - 修订生产管理部《生产管理部虫害控制标准操作规程》（SOP-PM-114/13）及《危险品库标准管理程序》（SMP-PM-104/01）,对各虫害控制设施点位重新进行编号，将编号顺延使每个虫害控制点位编号无重复，并对修订后的文件进行仓库全员培训。 4、排查全厂涉及虫害控制的部门是否有出现虫害控制点位编号重复的问题，如有则修订对应文件。 | 有效 | 2026.02.27 | 杨小芹2026.02.27 |
| CAPA-SI2601003 | 2026.01.05 | 生产管理部 | — | SI-2504 | - 对生产管理部仓库全员进行《数据完整性相关文件或法规》及《生产管理部虫害控制标准操作规程》（SOP-PM-114/13）培训。 - 2、排查全厂涉及虫害控制的部门是否有出现一份记录涉及多个虫害控制点状态的问题，如有则修订对应文件。 | 有效 | 2026.06.01 | 杨小芹2026.06.01 |
| CAPA-SI2601004 | 2026.01.05 | 设备动力部 | — | SI-2504 | 1、修订文件《计量器具管理程序》（SMP-EE-400/07），在《计量器具检定周期一览表》中添加“洁净工作台（高效检漏）每半年检测一次”的相关规定，并对相关人员进行培训。 | 有效 | 2026.02.10 | 杨小芹2026.02.10 |
| CAPA-SI2601005 | 2026.01.05 | QC | — | SI-2504 | 1、修订《自动旋光仪校验操作规程》（SOP-QC-109/05）增加自动旋光仪（SWG-531）内部年度校准的相关要求，并对相关人员进行培训。 | 有效 | 2026.02.02 | 杨小芹2026.02.02 |
| CAPA-SI2601006 | 2026.01.05 | 101一车间 | — | SI-2504 | 1、101一车间电子天平（SC-3-1-001、SC-3-1-005、SC-3-1-013）在需修订文件生效前，每天首次使用前校准时，操作人员需在记录中补充填写砝码的检定值。 - 2、组织排查全厂使用电子天平的部门，核查其校准记录中是否记录标准砝码的检定值，若无，则需修订文件并增加标准砝码检定值的记录。 - 3、修订《6L602-L电子天平操作维护保养规程》（SOP-SC-009/06）和《LT10001A电子天平操作维护保养规程》（SOP-SC-030/06）在对应的校准记录中增加砝码检定值填写位置，并对相关人员进行修订后文件的培训。 | 有效 | 2026.02.12 | 杨小芹2026.02.12 |
| CAPA-PC2601007 | 2026.01.28 | QC | 盐酸林可霉素 | PC-2601001 | - 对该序列涉及批次进行复测。 - 对仪器组全员培训《盐酸林可霉素（LN）成品检验标准操作规程（兽药）》（SOP-QC(LN)-101/15）残留溶剂项目，重点培训稀释剂的使用及配制。 - 修订《盐酸林可霉素（LN）成品检验标准操作规程（兽药）》（SOP-QC（LN）-101/15），在残留溶剂检验记录下增加10%N,N-二甲基甲酰胺溶液稀释剂的体积、浓度填写项。文件批准后对仪器组全员进行培训。 - 4、修订《检验管理程序》（SMP-QC-012/20）明确要求容器必须标注具体试液名称。文件批准后对QC仪器组全员培训。 | 有效 | 2026.06.05 | 杨小芹2026.06.05 |
| CAPA-EI2602001 | 2026.02.04 | QC | — | — | - 排查QC实验室用于仪器校验的其他试剂是否存在同样的问题，根据排查结果，针对无COA的试剂，立即向厂家索要COA。 - 在《检验用化学试剂、试液管理程序》（SMP-QC-009/10）文件中增加：对于检验用试剂，在验收时向供应商索要对应批次的电子版COA，确认其检验合格后方可入库，并将COA打印签字保存。 - 文件生效前对相关人员完成培训。 | 有效 | 2026.03.09 | 杨小芹2026.03.09 |
| CAPA-EL2602002 | 2026.02.09 | QC | — | AI-2602002 | - 1、使用高效液相色谱仪QC-1-2-060对序列所涉及的样品进行原液复测。 - 2、对高效液相色谱仪QC-1-2-062进行进样器重复性、线性和准确度测试。 - 3、在放置液相进样瓶的位置张贴标识并对QC相关人员培训标识内容,具体如下:使用液相进样瓶前应检查液相进样瓶有无倾斜、破损，出现上述情况直接丢弃。 | 有效 | 2026.03.13 | 杨小芹2026.03.13 |
| CAPA-EL2602003 | 2026.02.12 | QC | 盐酸林可霉素/LN-2601004、LN-2601006 | AI-2602003 | - 1、暂停使用高效液相色谱仪QC-1-2-055,更换该仪器流通池，更换后完成仪器基线噪声和基线漂移测试，测试合格后方可恢复使用。 - 2、修订《QC检测仪器使用注意事项》（APP1-SMP-QC-025）(ZYSX-001)增加反向冲洗及注意事项。文件批准后对QC相关人员进行培训。 | 有效 | 2026.03.19 | 杨小芹2026.03.19 |
| CAPA-PC2602004 | 2026.02.12 | 102二车间 | 2%氟苯尼考预混剂/FL-2602003 | PC-2602001 | - 1、起草二维码扫码器标准操作规程，规定每个托盘入库扫描数据需单独生成数据文件相关内容。 - 2、文件批准后、生效前对相关人员进行培训。 - 3、对FL-2602003批次重新进行扫码。 | 有效 | 2026.03.04 | 杨小芹2026.03.04 |
| CAPA-PC2603001 | 2026.03.02 | 101二车间 | 盐酸林可霉素/ LN-2602006 | PC-2603001 | - 1、修订《生产管理程序》（SMP-PM-004/10）在文件中规定：除按文件规定执行的物料、中间体、成品及验证过程样品的请检外，如需发起额外请检须填写《生产过程临时请检申请表》（QR1-SMP-PM-004），经QA负责人批准后，填写《样品请检单》（QR4-SMP-QC-011）此类样品需按特殊样品进行请检。 - 2、对2026.03.01日请检的请检单进行归档处理。 | 有效 | 2026.04.03 | 杨小芹2026.04.03 |
| CAPA-PC2603002 | 2026.03.06 | QC | — | PC-2603002 | - 对“FID检测器线性和进样器残留”及“ALS进样重复性测试”校验项目进行复测。 - 2、修订《QC检测仪器使用及维护保养管理程序》（SMP-QC-025/18）文件，在APP2-SMP-QC-025/18中明确规定气相色谱仪的维护应由设备管理员来执行，更换完注射器或进样针后应进行重复性测试。文件批准后对QC仪器组全员进行培训。 | 有效 | 2026.04.18 | 杨小芹2026.04.18 |
| CAPA-OS2603003 | 2026.03.06 | QC | 盐酸林可霉素/LN-260305-J1碱化液 | OOS260301 | - 对QC中控中心高效液相色谱仪（5台）进行为期一个月的跟踪，确认是否因仪器偶然波动导致结果异常的情况发生。 | 有效 | 2026.04.08 | 杨小芹2026.04.08 |
| CAPA-PC2603004 | 2026.03.08 | QC | — | PC-2603003 | - 对QC仪器组全员进行临时培训，内容为：在“FID检测器基线噪声和基线漂移”项目时，序列表中进样功能选择“进直接样品”。 - 培训合格后，由检验员周媛完成气相色谱仪QC-1-2-067“FID检测器基线噪声和基线漂移”校验项目的复测。 - 修订《气相色谱仪校验标准操作规程》（SOP-QC-101/07）具体修订内容为：将进样功能由“样品进样”修订为“进直接样品”。文件批准后对QC相关人员进行培训。 - 4、排查其他涉及仪器方法和序列进样体积的文件，确认参数是否一致，若不一致，则修订对应文件。 | 有效 | 2026.03.23 | 杨小芹2026.03.23 |
| CAPA-PC2604001 | 2026.04.14 | QC | 美伐他汀/USMV-A-2603001、USMV-A-2603002、USMV-A-2603003、USMV-A-2603004 | PC-2604001 | - 1、对此序列涉及批次的MV（BT）相关物质项目进行原样复测。 - 2、修订《美伐他汀(康百汀)(MV)成品检验标准操作规程(BT)》（SOP-QC（MV）-004/11）文件，将“每次检测完”修订为“只要检测MV（BT）相关物质（执行了含待测组分溶液的进样操作）”。文件批准后对QC全员进行培训。 | 有效 | 2026.05.26 | 杨小芹2026.05.26 |
| CAPA-SI2604002 | 2026.04.17 | QA | — | SI-2601 | - 1、修订《清洁验证管理程序》（SMP-QA-105/11）,明确规定连续6个月生产过程中的清洁样品编号原则，确保编号规范、唯一、可追溯，并对相关人员进行培训。 | 有效 | 2026.05.07 | 杨小芹2026.05.07 |
| CAPA-SI2604003 | 2026.04.17 | 101一车间 | — | SI-2601 | - 1、修订《试液配制使用标准操作规程》（SOP-SC-207/06）在文件中增加：6.5.2电极补充液开启使用有效期为3个月，若开启后使用有效期超出试剂有效期的，则开启后使用有效期以试剂有效期为准。例如：开启日期为：2026.04.17，有效期至：2026.07.16（假如试剂有效期到2026.07.07，则有效期至：2026.07.07）。 2、对修订后的文件进行全员培训。 | 有效 | 2026.04.30 | 杨小芹2026.04.30 |
| CAPA-SI2604004 | 2026.04.17 | 设备动力部 | — | SI-2601 | - 1、修订文件《计量器具委托外方检定/标准管理程序》（SMP-EE-401/03），删除《计量器具月度检定计划》（APP5-SMP-EE-400）的相关内容，并对相关人员进行培训。 2、排查正文中有索引其他文件的文件，与被索引文件信息是否保持一致。 | 有效 | 2026.05.09 | 杨小芹2026.05.09 |
| CAPA-PC2604005 | 2026.04.18 | QC | — | PC-2604002 | - 对纯化水P21-XT3-260418批样品进行原样复测。 - 2、对TOC分析仪QC-1-2-020的进样状态进行一个月的跟踪，若跟踪期内不再出现进样针堵塞的情况，则进样针内外夹层缝隙发生堵塞情况为偶发事件。 | 有效 | 2026.05.18 | 杨小芹2026.05.18 |
| CAPA-CC2604006 | 2026.04.27 | 203车间 | — | CC-FA2604001 | - 1、修订《三效浓缩蒸发器清洁标准操作规程》（SOP-FT1-207/01）在清洁步骤中增加酸洗步骤，以彻底清洁积累/富集在设备表面的钙盐。 2、对岗位操作人员进行修订后文件的培训。 | 有效 | 2026.06.22 | 杨小芹2026.06.22 |
| CAPA-EI2604007 | 2026.04.27 | 103车间 | 侯少东 | — | - 1、修订《清洁验证管理程序》（SMP-QA-105/11),在6.2.16中增加“在可获取完整毒理临床相关数据的前提下，需分别采用PDE、TDD、LD50及通用限度四种方法完成MACO计算。清洁验证可接受标准并非强制选取计算结果中的最小值，若未采用最严格限度，需结合法规要求、物料属性及风险分析，出具充分、科学的论证说明”。并对相关部门进行修订后文件的培训。 2、对《103车间洛伐他汀（200KL）发酵设备转产清洁验证报告》（VR-FF2-CV2204-01)和《103车间MV生产设备连续生产清洁验证报告》（VR-FF2-CV2303-01)残留限度计算过程（TDD、ADE/PDE、100PPM、LD50四种方法）及残留检测结果符合性进行补充评估并形成评估报告。 | 有效 | 2026.06.05 | 杨小芹2026.06.05 |
| CAPA-PC2605001 | 2026.05.12 | QC | 美伐他汀 、洛伐他汀、霉酚酸、多拉菌素、5%芬苯达唑、2%氟苯尼考预混剂、艾莫德斯等相关批次 | PC-2605001 | - 1、对综合组组长、样品管理员及设备管理员进行培训，培训内容为：在5月12日至31日每周清洁一次外部冷凝器。 - 2、修订《QC检测仪器维护保养一览表》（APP2-SMP-QC-025/18），在文件中规定2~5月份应每周清理一次。并对相关人员进行培训。 | 进行中 | 进行中 | 进行中 |
| CAPA-EI2605002 | 2026.05.18 | 生产管理部 | 多拉菌素、2%氟苯尼考预混剂 | — | - 1、修订《产品销售与发运管理程序》（SMP-PM-012/14）在6.1.5.3项下增加“《产品销售台账》（APP6-SMP-PM-012/14）中发货数量单位按产品重量/效价进行登记，不得以桶数进行登记，计量单位包含但不仅限于kg、g、十亿”的内容。同时，将7.6《产品销售台账》（APP6-SMP-PM-012）中“发货数量”列进行拆分优化，补充完善计量单位的内容。 2、文件签批后对相关人员进行培训。 | 有效 | 2026.05.20 | 杨小芹2026.05.20 |
| CAPA-EI2605003 | 2026.05.19 | 102二车间 | 2%氟苯尼考预混剂、5%芬苯达唑粉 | — | - 1、修订文件《102二车间兽药制剂生产线生产区清洁标准操作规程》（SOP-XT2-310/05），增加设备清洁用软管、喷淋球，按照器具管理，在器具清洗存放间清洁存放。 2、对修订后的文件进行培训，并考核合格。 3、将设备清洁用软管、喷淋球转移至器具清洗存放间定置存放。 | 有效 | 2026.05.20 | 杨小芹2026.05.20 |
| CAPA-EI2605004 | 2026.05.19 | 102二车间 | 2%氟苯尼考预混剂 | — | - 1、修订《生产工艺验证管理程序》（SMP-QA-106/06）,在6.1.2.2中规定：新增兽药产品时，需先进行设备的性能确认（PQ），批准之后，方可进行工艺验证。 2、对修订后的文件进行培训，并考核合格。 | 有效 | 2026.05.20 | 杨小芹2026.05.20 |
| CAPA-EI2605005 | 2026.05.19 | QA | 多拉菌素 | — | - 1、对多拉菌素确认与验证的范围程度未经过风险评估的事件进行风险评估。 2、修订《设备仪器确认管理程序》（SMP-QA-103/06）,在文件中规定所有关键设备，必须完成IQ/OQ/PQ全项确认，一般设备经风险评估后可豁免确认或仅实施IQ/OQ无需进行性能确认PQ。 3、修订《生产工艺验证管理程序》（SMP-QA-106/06）,在文件中规定需进行生产工艺的验证包括但不限于：产品的工艺验证、均一性验证、回收工艺验证（如回收母液、回收溶剂）。 4、对修订后文件进行培训。 | 有效 | 2026.05.20 | 杨小芹2026.05.20 |
| CAPA-EI2605006 | 2026.05.19 | QA | — | — | - 修订文件《防止污染及交叉污染管理程序》（SMP-QA-040/02）增加防止污染及交叉污染措施定期评估的相关内容，并对相关部门进行培训。 2、文件生效后立即按照新版文件的相关内容对各车间组织一次针对污染及交叉污染措施的检查与评估。 | 有效 | 2026.05.20 | 杨小芹2026.05.20 |
| CAPA-EI2605007 | 2026.05.19 | QC | 多拉菌素 | — | - 1、对QA和QC相关人员培训《兽药管理条例》第九条、第四十五条，和农业农村部《关于加强兽药标准物质管理的通知》（2025.11）关于标准物质管理和使用的内容。 2、紧急采购阿维菌素国家标准物质。 3、修订《标准品、对照品及其配制和使用管理程序》（SMP-QC-015/10），在文件增加：6.4.4兽药标准物质使用要求：有国家兽药标准物质的必须使用国家兽药标准物质，如果使用自制工作对照品，必须用中国兽药监察所兽用标准物质标定，对相关人员进行培训。 | 有效 | 2026.05.20 | 杨小芹2026.05.20 |
| CAPA-EI2605008 | 2026.05.19 | QC | 5%芬苯达唑粉 | — | - 1、将兽药留样室5%芬苯达唑粉留样转移至常温条件的成品留样室（1）。 2、修订《常规留样管理程序》（SMP-QC-021/12）在文件中增加6.7.2对于贮存项下未规定温度的一般系指常温。 | 有效 | 2026.05.20 | 杨小芹2026.05.20 |
| CAPA-CC2605009 | 2026.05.19 | 席晓 | 霉酚酸/USMC-M-2603018、USMC-M-2604003、USMC-M-2604004、USMC-M-2604005、USMC-M-2604006、USMC-M-2604007、USMC-M-2604008、USMC-M-2604009、USMC-M-2604010 | CC-MC2605001 | - 1.修订《变更控制管理程序》（SMP-QA-012/13），增加：所有变更通知类的邮件，销售人员在通知客户的同时，需要将邮件同步抄送至工厂质量部门邮箱（nxnnrzc@126.com），且后续关于该变更的邮件沟通过程始终保持抄送工厂质量部门邮箱（nxnnrzc@126.com）；同时规定：当接到客户批准变更的邮件时，由产品QA对邮件原文打印并确认邮件信息的准确性（如邮件内容与变更内容是否对应、是否有明确的批准或不批准的结论、邮件落款是否为对应的客户公司等），确认无误后签字，并作为变更记录的一部分保存。以此确保工厂质量部门和销售部门获取的客户信息是一致的，从而避免信息传递错误 - 2.修订《QA人员岗位职责》（QP-QA-004/04），在产品QA的岗位职责中增加：对于通知客户的变更，应跟踪客户的反馈情况，在收到客户反馈后，应对反馈内容进行确认。 | 有效 | 2026.06.12 | 杨小芹2026.06.12 |
| CAPA-EI2605010 | 2026.05.19 | QC | — | — | - 1、修订《实验室器皿自助清洗机（M80000）标准操作规程》（SOP-QC-405/03）增加：洗瓶机清洁效果验证应对待清洁物质进行清洗难易程度评估，选取最难清洁物质开展验证，所用HPLC分析方法应有检出限（DL）与定量限（QL），并对相关人员进行培训。 2、起草《QC实验室器皿自助清洗机（QC-1-2-058）补充确认方案》评估所有待清洁物质在LV（EP）有关物质方法下的吸收情况，选择吸收最差的待清洁物质进行DL/QL验证。 | 进行中 | 进行中 | 进行中 |
| CAPA-EI2605011 | 2026.05.21 | 201一车间 | — | — | - 对纯化水系统、精制岗位使用的PH试纸按外层大包装信息统一粘贴批号，有效期的信息标识。 2、排查所有生产车间在用PH试纸，凡最小包装无批号、有效期，补充粘贴批号、有效期信息。 3、修订《生产管理程序》（SMP-PM-004/11）,增加“对于试纸等生产辅助耗材，优先购买最小包装有批号、有效期信息的材料，若最小包装无批号、有效期追溯信息，使用前在最小包装上粘贴批号、有效期标识”的规定。文件修订后对相关人员进行培训。 | 进行中 | 进行中 | 进行中 |
| CAPA-EI2605012 | 2026.05.21 | 201一车间 | 洛伐他汀 | — | - 1、洛伐他汀复产后，开展LV生产工艺对丙酮中苯去除实验配制苯含量在20-30ppm的丙酮，验证洛伐他汀生产工艺对苯的去除效果。 2、结合洛伐他汀生产工艺对苯去除能力的试验，对洛伐他汀成品苯控制策略的科学性开展全面评估，确认现有控制策略的科学性。 3、依据风险评估结论，修订《洛伐他汀（EP）质量标准》（STP-QSLV-104/07)并对相关部门进行修订后文件的培训。 | 进行中 | 进行中 | 进行中 |
| CAPA-EI2605013 | 2026.05.27 | 102一车间 | — | — | - 修订《试验管理管理程序》（SMP-PM-015/04)在文件中将《实验申请计划书》（APP1-SMP-PM-015)变更为《XX部门XXX实验方案》（APP1-SMP-PM-015)，《试验报告书》（APP2-SMP-PM-015)变更为《XX部门XXX实验报告》（APP2-SMP-PM-015)，同时调整格式，内容包括试验的目的及要求、范围、试验设备（包括设备名称及设备编号）、试验物料、试验实施时间、方法步骤（应该写清楚具体的操作步骤，可以有效指导员工操作）、试验检验项目、实验期待效果、记录、试验后处理措施、偏差说明等项目，在文件中增加”按照《记录管理程序》（SMP-QA-003)质量体系管理记录要求长期保存“。文件签批后生效前对相关人员进行培训。 | 有效 | 2026.06.05 | 杨小芹2026.06.05 |
| CAPA-EI2606001 | 2026.06.02 | 201二车间 | 霉酚酸 | — | - 1、统计霉酚酸近一年内提炼生产批次中一次、二次、三次结晶降温过程的每小时结晶液温度的数据。基于统计分析结果，确立霉酚酸提炼过程中一次、二次、三次结晶降温在第1小时、第2小时以及第3至第4小时期间结晶液温度的控制范围。 2、根据统计分析结果，修订《霉酚酸（MC）精制岗位标准操作规程》（SOP-TT3(MC)-403/10)，需在文件中明确规定霉酚酸提炼生产一次、二次以及三次结晶降温过程中，第1小时、第2小时、第3至第4小时的结晶液温度控制范围。 | 进行中 | 进行中 | 进行中 |
| CAPA-EL2606002 | 2026.06.09 | QC |  |  | - 1、修订《步入式药品稳定性考察室（25W·B13-6）标准操作规程》（SOP-QC-391/11),在文件中规定每日检查水泵情况，发现水泵有异常声音及震动应及时更换，并对相关人员进行培训。 | 进行中 | 进行中 | 进行中 |
| CAPA-PC2606003 | 2026.06.15 | QC |  | PC-2606001 |  |  |  |  |
| CAPA-PC2606004 | 2026.06.16 | 102二车间 |  | PC-2606002 |  |  |  |  |
| CAPA-EI2606005 | 2026.06.17 | 201二车间 | 多拉菌素 | — | - 修订《DR过滤标准操作规程》（SOP-XT2(DR)-402/04),在文件中明确规定：拆卸后的菌渣包装完成前，液压车不得进入板框底部的卸渣区域，待当批菌渣全部包装完成并放置托盘上以后，用拉丝膜将每托菌渣缠紧，避免转移过程中掉落，所有菌渣包装完成并用拉丝膜缠好以后，用液压车将托盘上包装好的菌渣转移至电子台秤处称重，然后转移至菌渣暂存区存放。 2、修订《过滤清场标准操作规程》（SOP-XT2 (DR)-206/01），在文件中明确规定：菌渣转运的液压车，每次使用后用湿润的丝光毛巾擦拭外表面及车轮至目测无可见异物，自然晾干后存放至指定区域。 - 3、在修订后的文件生效前对相关人员进行培训。 | 进行中 | 进行中 | 进行中 |
| CAPA-EI2606006 | 2026.06.17 | 201二车间 | 多拉菌素 | — | - 1、修订《201二车间多拉菌素提炼烘包岗位操作程序》（SOP-FT3(DR)-416/11）在文件中明确规定：每批成品包装完成入库前，操作人员在洁净区外包间粘贴入库标签的同时需粘贴桶号标识，桶号标识内容为“桶号/总桶数”，以1批产品共计包装19桶为例，其桶号标识即为1/19、2/19、3/19.....19/19。桶号标识由车间工艺员统一打印、发放，操作人员领取并粘贴在桶身箭头标识的下方位置，粘贴时优先粘贴整桶，最后粘贴零头桶。同时建立“桶号标识领用记录”，记录发放日期、标识内容、数量、发放人、领用人及用途。 - 2、修订《多拉菌素提炼工段工艺规程》(KP-FT3-DR-002/16)，在《多拉菌素提炼工段生产批记录》（QR3-KP-FT3-DR-002/16）中烘包工序增加桶号标识的相关记录。 - 3、修订《201二车间多拉菌素提炼产品重新分装标准操作规程》（SOP-FT3(DR)-417/05），在文件中明确规定：从仓库领回的产品，需确认领取的产品包装纤维桶上的桶号标识并记录，重新分装后的产品如需更换包装纤维桶，则重新领取并在包装纤维桶上依次粘贴桶号标识。同时在《201二车间多拉菌素(DR)提炼产品重新分装记录》（QR1-SOP-FT3(DR)-417/05）和《201二车间多拉菌(DR)提炼产品内标签粘贴/气泡脚填充记录》（QR2-SOP-FT3(DR)-417/05）中增加桶号标识的相关记录。 - 4、对修订后的文件《201二车间多拉菌素提炼产品重新分装标准操作规程》（SOP-FT3(DR)-417/06）、《201二车间多拉菌素提炼烘包岗位操作程序》（SOP-FT3(DR)-416/12）、《多拉菌素提炼工段工艺规程》（KP-FT3-DR-002/17）在文件批准后生效之前对相关人员进行培训。 | 进行中 | 进行中 | 进行中 |
| CAPA-EI2606007 | 2026.06.17 | 201二车间 | 多拉菌素 | — | - 1.将多拉菌素生产过程中用于溶剂含量检测的比重计全部更换为便携式音叉密度计/浓度计(统称为音叉密度计),该音叉密度计采用频率信号源激励金属音叉,使其以固有中心频率自由振动;音叉振动频率与液体密度呈固定对应关系,通过解析频率信号实现液体密度测定,配合温度补偿消除温漂影响。设备内置各介质密度-浓度换算方程,自动输出20°C标况浓度,集密度、浓度、波美度检测功能于一体,同时内置各介质密度-浓度换算方程,可按需选择对应待测液体类型。该音叉密度计精度为0.05%,误差范围为±0.1%;经第三方机构校验合格后方可使用。 - 2. 使用新增的音叉密度计和原有的比重计分别对3批洗脱液中的甲醇浓度和二次结晶液中的丙酮浓度进行检测,确认新增的音叉密度计与原比重计的检测结果具有一致性能够准确反映多拉菌素生产过程中甲醇和丙酮的含量结果。 - 3.修订《201二车间多拉菌素提炼萃取岗位操作程序》(SOP-FT3(DR)-410/06)、《201二车间多拉菌素提炼层析岗位操作程序》(SOP-FT3(DR)-411/05)、《201二车间多拉菌素提炼一次精制岗位操作程序》(SOP-FT3(DR)-412/04)、《201二车间多拉菌素提炼二次精制岗位操作程序》(SOP-FT3(DR)-413/04),删除文件中关于比重计和《酒精计温度浓度换算表》(APP1-SOP-FT3(DR)-411/05)相关内容;同时增加音叉密度计的使用方法及注意事项:用不锈钢桶放在配制罐或者溶剂中转罐取样口正下方,打开取样阀,排放待检测溶液30s后,用量简量取100-200ml待检测溶液检测溶液浓度,将音叉密度计探头全部浸入待检测溶液中,液面没过整个密度计探头振动部位,保持探头不动,静置20~60秒,待仪器浓度数值稳定后,显示结果即为所检测样品溶液的浓度结果,读取该结果并记录。每次使用时不可只沾液面;应将音叉密度计探头缓慢放入,避免音叉缝隙包裹气泡,进而导致检测浓度数值严重偏低的情况。 - 4.对修订后的文件《201二车间多拉菌素提炼萃取岗位操作程序》(SOP-FT3(DR)-410/07)、《201二车间多拉菌素提炼层析岗位操作程序》（SOP-FT3(DR)-411/06）、《201二车间多拉菌素提炼一次精制岗位操作程序》（SOP-FT3(DR)-412/05）、《201二车间多拉菌素提炼二次精制岗位操作程序》（SOP-FT3(DR)-413/05）在文件批准后生效之前对相关人员进行培训。 | 进行中 | 进行中 | 进行中 |
| CAPA-PC2606008 | 2026.06.17 | 生产管理部 |  | PC-2606003 |  |  |  |  |

QA质量员/日期：                                                          QA负责人/日期：