偏 差 台 账

质量保证部（QA）

2026  年 01 月 01 日－ 2026 年 06 月 15 日

偏差台账

2026 年

| 序号 | 偏差编号 | 产品名称/批号 | 偏差简要描述 | 偏差是否曾发生 | 根本原因 | 偏差等级 | 调查完成时间 | 纠正预防措施 | 产品/物料处理结果 | 是否关闭 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC-2504001 | — | 2025.04.08 17：20检验员贺立鹏在QC中控中心液相室高效液相色谱仪QC-1-2-008上查看已经运行结束的“20250407波长准确度2”及“20250407波长准确度3”数据时，发现波长准确度242nm的图谱未出咖啡因峰且在1.5分钟有倒峰，276nm图谱未出现咖啡因峰且3.8分钟有倒峰。 | □是 编号： 否 | 直接原因;出口单向阀故障导致泵压异常波动。 根本原因：设备性能衰减无法确保单向阀当前的更换周期内均能正常使用。 | 次要偏差 | 2025.04.09 | CAPA-PC2504002 - 更换高效液相色谱仪QC-1-2-008单向阀。 - 对高校液相色谱仪QC-1-2-008重新进行仪器校验。 - 修订《QC检测仪器使用及维护保养管理程序》（SMP-QC-025/18）中APP2-SMP-QC-025/18将高效液相色谱仪的单向阀维护“每年更换一次单向阀”变更为“11个月更换一次单向阀”文件生效前对相关人员进行培训。 | — | 是 |
| 2 | PC-2505001 | 洛伐他汀 LV-A-2504002-C3、LV-A-2504002-C4 | 2025.05.05 17:52 检验员马心雨在 QC 中控中心液相室，查看高效液相色谱仪 QC-1-2-041 上由检验员樊怡宁运行结束的LV清洗残留序列“20250505 清洗残留”时，发现序列中断，运行至LV-A-2504002-C3，审计追踪显示：“未发现样品瓶。请在指定位置放置一个小样品瓶或指定其他位置。如有需要，请在区域/泵链接页面上检查和更正样品架位置”。 | □是 编号： 否 | 直接原因：进样针传感器积灰，干扰信号导致进样针传感器未探测到样品瓶而导致序列中断。 可能的根本原因：无文件对进样针上部传感器的清洁进行规定。 | 次要偏差 | 2025.05.09 | CAPA-PC2505001 - 清洁QC中控其他仪器（QC-1-12-040、QC-1-2-042、QC-1-2-008、QC-1-2-009），清洁后应确认仪器状态达到使用要求。 2、修订《QC检测仪器使用及维护保养管理程序》（SMP-QC-025/18）中APP2-SMP-QC-025/18中增加“每年更换进样针前，使用吸耳球对进样针上部传感器清灰一次”文件生效前对相关人员进行培训。 | — | 是 |
| 3 | PC-2505002 | 洛伐他汀LV-A-2504001-2 | 2025.05.13 13:22检验员马钰在QC液相室查看由检验员王燕在QC-1-2-059上正在运行的“20250512USP色谱纯度”序列时发现LV-A-2504001-2(SA1)在6.3分左右基线骤降，LV-A-2504001-2(SA2)及同序列其他样品均没有基线骤降的情况。 | □是 编号： 否 | 直接原因：抽滤装置的滤芯在使用过程中物质累积泛黄导致抽滤后的流动相异常，从而导致基线骤降的情况。 根本原因：文件中未对抽滤装置的滤芯更换情况做出规定。 | 次要偏差 | 2025.05.18 | CAPA-PC2505002 - 对此序列中的所有批次：LV-A-2503015-1、LV-A-2503015-2、LV-A-2504001-1、LV-A-2504001-2、LV-A-2504002-1、LV-A-2504002-2进行原样复测。 - 修订《检验管理程序》SMP-QC-012/18，在文件中规定，流动相单独使用HPLC级的乙腈时直接用原试剂瓶超声后使用，抽滤装置的滤芯应至少每年更换一次。 - 《检验管理程序》SMP-QC-012/19文件批准后对QC全员进行培训，并在文件生后对现有滤芯全部换新。 | 放行 | 是 |
| 4 | PC-2506002 | 多拉菌素 | 2025.06.15 09：23检验员赵双在QC中控中心液相室高效液相色谱仪QC-1-2-008上运行多拉菌素“20250615含量及有关物质”序列的瞬间序列中断，审计追踪显示：〔赵双〕停止序列队列（立即）…。 | 是 编号：PC-2502001 PC-2502003 □否 | 直接原因：检验员赵双运行序列时，肢体与台面非预期的触碰，导致文件夹触碰到键盘，序列中断。 根本原因：键盘与操作区域处于同一操作平面，且操作软件不具备防错机制。 | 次要偏差 | 2025.06.15 | CAPA-PC2506001 - 重新编辑序列复测Blank。 - 将现场键盘支架更换为升降键盘支架，确保键盘与操作区域处在不同平面。 - 在键盘支架更换前，对QC相关人员进行培训，操作需定制升降支架的时，禁止将文件或记录放置在键盘操作区域，并粘贴“操作电脑时键盘操作区域禁止放置任何文件及记录”的标识。 | 放行 | 是 |
| 5 | PC-2507001 | — | 2025.07.04 16:37检验员崔璇在QC中控中心液相室高效液相色谱仪QC-1-2-009上查看运行结束的芬苯达唑“20250704清洗残留准确度”序列发现，100%芬苯达唑- ST与150%芬苯达唑-ST面积相似，面积分别为14.1674、14.1234。 | □是 编号： 否 | 直接原因：检验员崔璇将样品转移错误。 根本原因：文件中未规定开展方法验证培训时需同步评估项目执行难易程度与人员能力是否匹配的情况。 | 次要偏差 | 2025.07.07 | CAPA-PC2507013 - 对QC相关人员进行培训，培训内容为“管理人员需评估验证项目难易程度后，依据人员资质分配验证工作：准确度、专属性、检测限、定量限验证内容，需分配给该项目工作时间≥1.5年的人员。精密度（重复性/中间精密度）、线性、范围、耐用性、溶液稳定性验证内容，需分配给通过岗位考核人员。” - 修订《分析方法验证与确认管理程序》（SMP-QC-033/04）增加验证方案培训后，培训师需评估项目难易程度，匹配具有相应资质的人员接受合适难度的项目，并将分配情况记录在验证记录中。文件生效前对QC相关人员进行培训。 | — | 进行中 |
| 6 | - PC-2511001 | - — | - 2025.11.03 08:40 仪器组长马和霞在QC二楼发现办公楼区域临时停电后所有液相色谱仪、气相色谱仪和氮氢空一体机均断电，所连接UPS电源QC-1-2-001未正常供电，且UPS电源指示灯为红色，正常情况下当市电中断时，UPS电源QC-1-2-001应从主路切换至旁路开始供电，指示灯为绿色，并为负载设备供电。断电时间约两分钟，在08:42左右恢复正常供电。 | □是 编号： 否 | - 直接原因：逆变器故障； - 根本原因：《UPS电源标准操作规程》（SOP-QC-363/06）未规定逆变器检查、维护相关内容。 | - 次要偏差 | 2025.11.17 | - CAPA-PC2511006 - 1、排查公司其他UPS电源逆变器状况及电池电阻数值，若逆变器、电池电阻数值异常应进行维修或更换。 - 2、采购新的UPS电源。 - 3、修订《QC检测仪器维护保养一览表》（APP2-SMP-QC-025/18），规定每三个月对UPS电源逆变器进行检查，查看逆变器状态指示灯、显示屏告警信息，核对输出电压是否在额定范围；文件批准后对相关人员进行培训。 - 4、排查公司其他使用UPS电源的部门，对于UPS电源标准操作规程文件中是否规定UPS电源逆变器检查、维保相关内容。 - 5、根据4中排查结果，若公司其他部门UPS电源标准操作规程文件中没有规定UPS电源逆变器检查维保相关内容则相关部门需修订该文件。文件批准后对相关人员进行培训。 | — | 进行中 |
| 7 | - PC-2512001 | - — | - 2025.12.08 14:46检验员翟美华在QC理化室电位滴定仪QC-2-2-095上检测MC K15含量的空白时，发现空白数据存储路径错误，在tiamo数据库中，正确应储存在MC数据库中，此时只进行了空白滴定，未进行至样品检验。 | □是 编号： 否 | - 直接原因：MC（K15）含量空白仪器方法中DATABASE参数设置错误。 - 根本原因：文件中缺少对DATABASE如何设置的相关内容。 | - 次要偏差 | 2025.12.09 | - CAPA-PC2512001 - 禁止使用MC（K15）含量空白、MC（K15）含量仪器方法，在方法名称处标记禁止使用。 - 新建MC（K15）含量空白、MC（K15）含量仪器方法，DATABASE设置为MC。 - 修订《霉酚酸（MC）成品检验标准操作规程（FIS）（K15）》（SOP-QC(MC）-019/04）增加此项目仪器方法中DATABASE参数设置的要求，修订《电位滴定仪（888）标准操作规程》（SOP-QC-416/04）增加对其他仪器方法新建时应设置DATABASE参数的要求，文件批准后对相关人员进行培训。 - 《霉酚酸（MC）成品检验标准操作规程（FIS）（K15）》（SOP-QC(MC）-019/05）生效前，对相关人员（理化组组长、主管及以上人员、QA和IT相关人员）培训关于方法新建时，应按照对应的检验SOP参数设置，并注意选取DATABASE参数，选择对应的数据库。 | — | 进行中 |
| 8 | - PC-2512002 | - 霉酚酸USMC-M-2511019USMC-M-2511020USMC-M-2511021 | - 2025年12月08日17时21分，201二车间工艺员张飞飞在按计划进行日常车间巡检过程中，于二楼精制岗位对生产记录进行核对时发现，USMC-M-2511019批次的一次结晶湿粉产品量为2122.9 kg。该数值明显超出了《霉酚酸（MC）精制岗位标准操作规程》SOP-FT3(MC)-403/09中明确规定的“二次结晶溶解时一次结晶湿粉的投料量应控制在1740 kg~2060 kg之间”的工艺范围。 | 是 编号： 否 | - 根本原因：依据现有生产工艺及各工序收率，一次结晶湿粉产品量本就存在超出精制岗位SOP规定范围的可能性，但《霉酚酸（MC）精制岗位标准操作规程》[SOP-FT3(MC)-403/09]与《霉酚酸提炼工艺规程》[KP-FT3-MC-001/15]均未明确规定，当一次结晶湿粉产品量超出范围时应采取何种处理措施。 | - 次要偏差 | 2025.12.17 | - CAPA-PC2512002 - 1、升版《霉酚酸（MC）精制岗位标准操作规程》[SOP-FT3(MC)-403/09]，在文件中规定二次结晶时，根据《提炼生产指令（霉酚酸二次精制至成品包装工序）》（QR10-SMP-PM-022）准备所要投料的一次结晶湿粉等相关操作。 - 2、升版《霉酚酸提炼工艺规程》[KP-FT3-MC-001/15]，增加二次结晶投料时一次结晶湿粉的投料范围，并在相关的批记录中增加两行等。 - 3、升版《霉酚酸生产指令管理程序》（SMP-PM-022/09）文件，调整霉酚酸生产过程中的批号编制及增加“提炼生产指令（霉酚酸二次精制至成品包装工序）”等。 | 放行 | 是 |
| 9 | - PC-2601001 | - 盐酸林可霉素 | - 2026.01.27 16:25检验员赵莉在QC气相室查看气相色谱仪QC-1-2-005上运行的LN“20260127兽药残留溶剂”序列时发现溶剂峰峰面积异常：偏大，约为历史数据的10倍，此时序列运行至ST-3，同时检验员发现自己使用了错误的稀释剂N,N-二甲基甲酰胺，正确的应该为10%N,N-二甲基甲酰胺。 | 是 编号： 否 | - 直接原因： - 检验员进行低频项目检验时，由于习惯性思维导致使用了错误的稀释剂。 - 由于烧杯上标识为稀释剂，未明确标识溶液名称，导致复核人未发现此错误。 - 根本原因： - 《盐酸林可霉素（LN）成品检验标准操作规程（兽药）》SOP-QC(LN）-101/15规定了稀释剂制备内容但检验记录（QR1-SOP-QC(LN)-101/15）中未设置稀释剂的体积、浓度填写项，未能通过文件设计规避操作失误。 - 由于《检验管理程序》（SMP-QC-012/20）文件中未明确规定烧杯标识必须标注具体的试剂名称，也未禁止使用笼统的名称，导致本次稀释剂标识不明确，复核人无法识别异常。 | - 次要偏差 | 2026.01.28 | - CAPA-PC2601007 - 对该序列涉及批次进行复测。 - 对仪器组全员培训《盐酸林可霉素（LN）成品检验标准操作规程（兽药）》（SOP-QC(LN)-101/15）残留溶剂项目，重点培训稀释剂的使用及配制。 - 修订《盐酸林可霉素（LN）成品检验标准操作规程（兽药）》（SOP-QC（LN）-101/15），在残留溶剂检验记录下增加10%N,N-二甲基甲酰胺溶液稀释剂的体积、浓度填写项。文件批准后对仪器组全员进行培训。 - 修订《检验管理程序》（SMP-QC-012/20）明确要求容器必须标注具体试液名称。文件批准后对QC仪器组全员培训。 | 放行 | 是 |
| 10 | - PC-2602001 | - 2%氟苯尼考预混剂/FL-2602003 | - 2026年02年09日，13:53分，QA人员严红玲在QA办公室登录中国兽药信息网上传的2%氟苯尼考预混剂入库扫描数据时，发现FL-2602003批上传数据只有2个文件夹，正确应该为6个文件夹。 | 是 编号： 否 | - 直接原因：FL-2602003批入库扫描时没有对每个托盘分别生成数据文件。 - 根本原因：车间无现行批准文件指导员工进行入库扫描操作，仅通过参考说明书进行操作。 | - 次要偏差 | 2026.02.11 | - CAPA-PC2602004 - 起草二维码扫码器标准操作规程，规定每个托盘入库扫描数据需单独生成数据文件相关内容。 - 文件批准后、生效前对相关人员进行培训。 - 对FL-2602003批次重新进行扫码。 | 放行 | 是 |
| 11 | - PC-2603001 | - 盐酸林可霉素/LN-2602006 | - 2026.03.02 11：50左右，车间工艺员平团龙在101二车间四楼中控室送LN-2602006批一级种子移前样请检单时，QC中控人员海月告知该批次在2026.03.01已经被请检过，经初步调查确认，平团龙的请检属于正常的请检。 | 是 编号： 否 | - 直接原因：工艺员王龙在LN-2602006批一级种子培养至18小时时，想观察种子生长状态发起了临时请检。 - 根本原因：没有文件规定生产过程中额外发起请检的流程。 | - 次要偏差 | 2026.03.02 | - CAPA-PC2603001 - 修订《生产管理程序》（SMP-PM-004/10）在文件中规定：除按文件规定执行的物料、中间体、成品及验证过程样品的请检外，如需发起额外请检须填写《生产过程临时请检申请表》（QR1-SMP-PM-004），经QA负责人批准后，填写《样品请检单》（QR4-SMP-QC-011）此类样品需按特殊样品进行请检。 - 对2026.03.01日请检的请检单进行归档处理。 | 放行 | 是 |
| 12 | - PC-2603002 | - — | - 2026.03.02 10:15检验员周媛在进行气相色谱仪内部校验时，查看由气相色谱仪QC-1-2-067上运行结束的“20260301检测器线性和进样器残留”数据时发现检测器线性r2=0.9966，标准为r2≥0.999。 | 是 编号： 否 | - 直接原因：检验员周媛在开展“FID检测器线性和进样器残留”校验前更换注射器过程的操作中出现了肉眼不可见的细微问题造成峰面积不重现。 - 根本原因：文件中未明确规定更换注射器后应如何确认更换效果，也未明确规定注射器更换操作的人员要求，如是否必须由设备管理员操作。 | - 次要偏差 | 2026.03.06 | - CAPA-PC2603002 - 对“FID检测器线性和进样器残留”及“ALS进样重复性测试”校验项目进行复测。 - 修订《QC检测仪器使用及维护保养管理程序》（SMP-QC-025/18）文件，在APP2-SMP-QC-025/18中明确规定气相色谱仪的维护应由设备管理员来执行，更换完注射器或进样针后应进行重复性测试。文件批准后对QC仪器组全员进行培训。 | — | 是 |
| 13 | - PC-2603003 | - — | - 2026.03.07 10：10，检验员周媛在对气相色谱仪QC-1-2-067开展“检测器基线噪声和基线漂移”项目校验工作时，运行“20260307基线噪声基线漂移”序列后，仪器显示出错、序列中断，仪器未执行进样操作。查看信息中心提示：仪器AgGC#CN2233A054:使用0.1,0.2，....4.9uL，或5uL。 | 是 编号： 否 | - 直接原因：序列表和仪器方法中的进样体积参数不一致，导致序列运行时仪器报错，序列中断。 - 根本原因：在修订《气相色谱仪检验标准操作规程》（SOP-QC-101/07）文件时，未能提前预见序列表和仪器方法中进样体积不一致会导致序列中断。 | - 次要偏差 | 2026.03.08 | - CAPA-PC2603004 - 对QC仪器组全员进行临时培训，内容为：在“FID检测器基线噪声和基线漂移”项目时，序列表中进样功能选择“进直接样品”。 - 培训合格后，由检验员周媛完成气相色谱仪QC-1-2-067“FID检测器基线噪声和基线漂移”校验项目的复测。 - 修订《气相色谱仪校验标准操作规程》（SOP-QC-101/07）具体修订内容为：将进样功能由“样品进样”修订为“进直接样品”。文件批准后对QC相关人员进行培训。 - 排查其他涉及仪器方法和序列进样体积的文件，确认参数是否一致，若不一致，则修订对应文件。 | — | 是 |
| 14 | - PC-2604001 | - 美伐他汀/USMV-A-2603001、USMV-A-2603002、USMV-A-2603003、USMV-A-2603004 | - 2026 04.12 16：40检验员周媛在QC液相室查看由液相色谱仪QC-1-2-056上运行的“20260412K1相关物质”时发现空白有美伐他汀干扰峰，峰面积大概为5000左右。 | 是 编号： 否 | - 直接原因：检验员周媛未清洗针座导致空白出现干扰峰。 根本原因：《美伐他汀（康百汀（MV））成品检验标准操作规程（BT）》（SOP-QC-(MV)-004/11）文件中对“检测完”定义不清晰，不能指导人员操作。 | - 次要偏差 | 2026.04.14 | - 1、对此序列涉及批次的MV（BT）相关物质项目进行原样复测。 - 2、修订《美伐他汀(康百汀)(MV)成品检验标准操作规程(BT)》（SOP-QC（MV）-004/11）文件，将“每次检测完”修订为“只要检测MV（BT）相关物质（执行了含待测组分溶液的进样操作）”。文件批准后对QC全员进行培训。 3、对QC仪器组全员进行培训《美伐他汀(康百汀)(MV)成品检验标准操作规程(BT)》（SOP-QC（MV）-004/11）文件，明确“检验完”是指“只要检测MV(BT）相关物质（执行了含待测组分溶液的进样操作）”。 | 放行 | 是 |
| 15 | - PC-2604002 | - — | - 2026.04.18 16:35检验员翟美华在QC理化室查看由TOC分析仪QC-1-2-020检测纯化水序列结束后的数据，发现纯化水 P21-XT3-260418样品检测结果异常，同时观察到该样品液面进样前后几乎无变化，瓶盖向内凹陷，正常应为平整状态。异常 TOC 数据依次为944ppb、661ppb、108ppb、-1.86ppb，远偏离正常约 20ppb 水平。 | 是 编号： 否 | - 可能的直接原因：瓶内负压导致吸样失败，未正常进到样品进而造成TOC检测结果异常。 可能的根本原因：进样针内外夹层发生偶发性轻微堵塞影响正常通气与气压平衡，导致通气不畅，瓶内形成负压。 | - 次要偏差 | 2026.04.18 | - CAPA-PC2604005 - 对纯化水P21-XT3-260418批样品进行原样复测。 - 对TOC分析仪QC-1-2-020的进样状态进行一个月的跟踪，若跟踪期内不再出现进样针堵塞的情况，则进样针内外夹层缝隙发生堵塞情况为偶发事件。 | — | 是 |
| 16 | - PC-2605001 | - 美伐他汀 、洛伐他汀、霉酚酸、多拉菌素、5%芬苯达唑、2%氟苯尼考预混剂、艾莫德斯等相关批次 | - 2026.05.12 11:51 QC一楼步入式药品稳定性考察室（QC-1-2-047）发生声光报警，相关人员同时收到报警信息。样品管理员焦玉宁、设备管理员刘冬到达现场后，发现步入式药品稳定性考察室处于停运状态，控制面板显示故障信息为环境温度过高导致CM1压缩机超压保护跳脱。 | 是 编号： 否 | 直接原因：是外部冷凝器的散热器被柳絮堵塞，散热不良，导致CM1压缩机超压保护跳脱。 根本原因：文件中关于维护保养周期的规定不清晰，不能指导人员操作；且2~5月份规定的针对外部冷凝器的清洁频次较低不能达到预期的清洁效果。 | - 次要偏差 | 2026.05.12 | - CAPA-PC2605001 1、对综合组组长、样品管理员及设备管理员进行培训，培训内容为：在5月12日至31日每周清洁一次外部冷凝器。 - 2、修订《QC检测仪器维护保养一览表》（APP2-SMP-QC-025/18），在文件中规定2~5月份应每周清理一次。并对相关人员进行培训。 | — | 进行中 |
| 17 | - PC-2606001 | - 2026.06.08 | - 侯玉芳 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | - PC-2606002 | - 2026.06.16 | - 纳欣 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | - PC-2606003 | - 2026.06.16 | - 仓库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | - PC-2606004 | - 2026.06.19 | - 陈芳 |  |  |  |  |  |  |  |

QA偏差管理员/日期：                                                             QA负责人/日期：